西安交通大学医院招标文件

编号：    XYYYCZB201701

项目名称：心电检查与口腔治疗设备招标

使用单位：西安交通大学医院

附件： ①标书一份	、②目录一份

2017年06月13日

- 采 购 招 标 书

- 一、综合说明：

(一)招标单位：西安交通大学采购与招标办公室

(二)项目建设单位：西安交通大学医院

(三)招标方式：邀请招标

(四)采购设备名称及数量：

1、心电图检查系统

①心电图机及工作站：1套

心电图机：1台、工作站：1套

②动态心电及工作站：1套

动态心电仪：4台、动态血压仪：4台、工作站1套

2、全电脑牙科治疗系统

①全电脑牙科综合治疗仪：  1台

②根管马达：              1台

③无痛牙周治疗仪：        1台

④根管长度测量仪：        1台

⑤热压胶充填机：          1台

⑥牙科喷砂打磨机：        1台

⑦齿科多功能点焊机：      1台

二、技术配置及要求：

（一）心电图检查系统

1、动态心电及工作站技术要求

工作站配置要求

（1）电脑配置：品牌电脑市场主流配置

（2）分析软件（动态血压及动态心电）

- 血压报告功能

- 24小时动态血压数据编辑及统计功能

- 24小时动态血压心电数据同步显示

- 可进行不同数据间对比分析

- 多种形式显示、打印及回放数据

- 提供多种统计图标：趋势图、圆饼图、波形图、差分图、标准差等。

- 可存储大量病例数据，可随时调取

- 支持彩色打印功能

- 具有智能形态归类、连续心率减速力、心率震荡等模块

- 具有睡眠呼吸暂停综合征分析技术系统

动态心电记录仪参数及功能要求

（1）记录仪方便携带

（2）具有放大和模数转换电路

（3）最高采样率8000～10000Hz，分辨率高达1/4800。

（4）具有反映ST段改变和SAECG

（5）大容量数据存储

（6）具有独立起搏记录通道

（7）记录病人事件按键标志，配合病人日志，对分析判断心电图具有辅助参考。

（8）具有LED实时显示，能够在完成佩带实时观察心电图。

（9）支持独立起搏通道，起搏通道8000以上点每秒采样率。

（10）普通心电采集4000点以上每秒采集率

（11）导联线自动识别功能

（12）USB高速回放功能

（13）支持晚点位数据采集

（14）支持向量心电数据采集

动态血压记录仪参数及功能要求

（1）记录时间：24小时—72小时

（2）记录间隔：时间可调

（3）测量方法：逐步释压震荡法（示波法）111

（4）示值范围：0mmHg—300mmHg

（5）存储介质：非易失性闪光存储器

（6）液晶显示：显示日期、时间、记录次数、电池电量、数据、趋势图等，测试过程中可实时显示收缩压、舒张压、脉搏等信息。

（7）电脑接口：USB

(8) 电源：2*AA

(9) 时钟功能：具备实时时钟功能

（10）加速传感器技术：能够测定患者体位等状态

（11）重量：小于250g

（12）动态范围，自动适应各种脉搏强弱的患者

（13）有双核技术，安全可靠，在各种单一故障状态下能保障安全。

（14）有高度集成化设计

(15)抗冲击和抗震动功能

(16)自动监测电池电量

2、心电图机及工作站技术要求

工作站配置要求

（1）电脑配置：品牌电脑市场主流配置

（2）激光打印机：品牌激光打印机市场主流配置

（3）分析软件系统

  - 支持12道联以上同步采集、打印、分析等

  - 频率响应0.05-250HZ高精度

  - 分析功能强大，支持新旧病历标准12导心电图对比

  - 支持新一代采集系统，快速稳定波形

  - 支持XML、word等多种数据、报告格式、便于网络连接及研究工作

  - 具有强大的数据库，支持多种查询、统计方式。

心电图机参数及功能要求

（1）12道同步采集、打印

（2）8～9寸色彩液晶，触屏操作

（3）采集系统稳定，快速稳定波形，节约时间。

（4）最低0.01HZ频率响应，能精确观察ST—T变异。

（5）最高250HZ频率响应，高记录精度。

（6）心电图自动测量，诊断符合YY0782标准要求，通过CSE数据测试。

（7）多种接口，多种数据处理方式，能保证数据安全。

（8）支持XML等多种数据格式，便于网络链接。

（9）超长时间回访，支持300多秒钟波形不间断回放，便于异常心电波形捕捉。

（10）手动/自动心率不齐检查，能够自动检测并打印心律不齐波形。

3、安装及售后服务要求

（1）安装时提供第三方数据上传接口和加密狗。

（2）厂家在西安设有客服中心及配件库，并提供客服中心地址、联

系方式及相关资质。

（二）全电脑牙科治疗系统

全电脑牙科综合治疗仪参数及要求
　 1、电 源：220VAC 50Hz

2、功 率：900W

3、气源气压：0.55—0.6MPa
　4、气源流量：≥55L/min

5、水源水压：0.2-0.4MPa

6、水源流量：≥10L/min
　7、可选择配置：光纤手机管、内窥镜系统、内置式洁牙机、内置式光固化机移动式地箱、右扶手、护士座椅
　8、标准配置内容
标准上拉/下挂式器械盘、医生位控制面板、2条四孔高速手机             管、1条低速气马达手机管、医生位三用枪、助手位控制面板、助手 位三用枪(热水)、内置式LED观片灯、强及弱吸吸唾系统、LED手术灯、纯净水系统、恒温漱口水系统、集成式多功能脚踏开关、左扶手、   医生座椅

9、厂家在西安设有客服中心及配件库，并提供客服中心地址、联系方式及相关资质。

根管马达参数及要求

1、主机外观小巧，手机轻巧，具备手控开关，适用于预备各种根管。

2、具有可控制的扭距和自动回转功能。两种以上回转模式备选。

3、两种电源模式。

无痛牙周治疗仪参数及要求

1、具有磁伸缩功能

2、频率40000-45000HZ

3、振幅较小 小于100um。

4、能开展深度治疗，深达龈下10mm以下。

5、工作头硬度介于牙骨质和结石之间。

6、有多种规格选用的带安全保护的超声根管锉。

7、各种治疗头拔插式更换，脚控指控双重控制。

根管长度测量仪参数及要求

1、符合人体工学原理，小巧轻便 易于操作。

2、宽大显示屏，方便观察锉针的位置。

3、多频定位技术，在任何根管环境下都可以精确定位根尖孔。·

4、具有声音信号配合屏幕显示信息。

热压胶充填机参数及要求

1、充电笔快速升温，加热到200°小于0.3秒。

2、机身配置OLED显示屏，操作简便直观。

3、注胶针应刚性好，耐折性好。

4、待机功耗低，待机时间长。

牙科喷砂打磨机参数及要求
1、电源电压：220V±10%，50Hz
2、总功率：50w
3、喷砂气压要求：0.8Mpa
4、流量：40L/min
5、吸尘方式：外置吸尘器

6、双笔式

齿科多功能点焊机参数及要求

1、应用于口腔正畸焊接不同规格不锈钢丝、不锈钢薄板等材料的小型零件焊接
2、功能：分档点焊，分档钎焊，退火任意
3、适用范围：0.2MM-1.6MM钢丝，镍钛丝，钼丝等五金配件
4、额定功率：350W
5、额定电压：220V/110V

三、合同条款和条件：

（一）价格：

内贸：包含设备费、运费和保险费等在内的人民币价；

（二）付款方式：

投标方可在投标书中提出付款方式，招标方与中标方协商解决。

（三）投标产品要求：

1．必须满足和响应招标文件的技术要求。指标性能的偏差，可列出“技术规格偏离表”；

2．必须是国家认证的、品质优良的产品；

3．必须附有相关的产品说明书,有关技术资料或线路图等；

4．最终验收以招标方（或质检部门）测试结论为准；

5．必须有详细的售后服务（或技术培训）承诺。对于由产品或系统引起并确认需由中标方解决的问题，中标方须在规定时间内负责解决。

（四）交货期：

1．投标方要在投标书中明确交货期(含安装调试、系统集成时间)；

2．交货期最终以合同签定的时间为准，中标方每推迟一天（除不可抗力因素外），按中标价的0.3％罚款。

（五）保修期：

一般情况保修期为三年。若有异议，投标方应在投标书中详细说明，最终以合同签定的保修期为准。

- 四、投标须知：

- （一）投标方对招标文件的各项条款要做出实质性的响应。所编标书一式三份(正本一份、副本二份)。另需把所供产品的名称、生产厂家、品牌或商标、型号、规格、数量、单价、总报价、交货期及主要承诺等，打印在一张纸上（清单），一式8份。

- （二）内贸合同需注明公司名称、联系地址及联系人、开户银行及账号等信息。

（三）投标方可向招标方索取与招标相关的其它文件。

（四）投标方要自行检查所收招标文件是否齐全，若有遗漏，要立即告知招标方补正。

（五）招标方发出的招标文件若有变动，将以书面方式及时通知投标方，任何口头答复、通知无效。

（六）投标方编写的投标书内容如有涂改、不详或无印章(公章或法人印章)者，均视为无效。投标书按规定封存后，应加盖公章。

（七）投标书在投标截止日期后更改无效。

（八）投标书正副本内容必须一致，若不一致时，以正本为准。

（九）招标文件解释权属西安交通大学医院采购领导小组。

（十）招标日程安排：

1．发标日期地点：200　年  月  日(星期   ) 时在交大　　　　医院。

2．开标日期地点：200　年   月  日(星期   ) 时在交大　　　医院会议室开标。投标商准时将投标密封函件送达开标现场。

- 五、招标要求：

（一）中标方不得以任何形式和理由转包中标项目（外购或外协产品除外）。

（二）投标方向招标方做出的优惠承诺由投标方自己决定，可在投标书中一并列出。

（三）投标方可根据招标方的技术要求做出一种或一种以上的方案。

（四）中标方在3至5天内签订合同。不得以任何理由和形式终止合同，否则招标方有权扣留投标保证金和中标服务费；

（五）招标收费项目：

投标方在投标过程中产生的一切费用由投标方自理。

1．投标保证金：     元（招标结束后，无违约者如数退还）；

2．中标服务费：按中标金额的1.5%收取。中标方应在招标结束后或签定合同前如数交清。

六、资格证明文件：

（一）投标方要具有良好的企业形象和信誉，良好的银行资信状况，并具备相应的技术实力和专业技术人员。

（二）开标时，必须按要求提供以下有效资格证明文件：（原件副本，复印件无效）

1．法人营业执照副本（或登记证、注册证）

2．生产商产品授权书（或产品合格证、质量检验报告、制造商资格证明、等级证书、行业质量体系认证等）

3．法人委托书（或首席代表委托书）

4．身份证

所有资格证件，不要密封在投标文件内，随身携带，以便现场验证。

- 七、招标单位情况：

招标单位：西安交通大学医院

地    址：西安交通大学

联 系 人：黄引怀

电    话：82660957

传    真：82668412